Veřejná zakázka s názvem:

Dodávka zdroje atomárního kyslíku, nízkoteplotní a vysokoteplotní efúzní cely pro MBE soustavu (OP JAK - FerrMion)

Předmětem zadávacího řízení je dodávka zdroje atomů kyslíku, nízkoteplotní a vysokoteplotní efúzní cely pro MBE soustavu* (Molecular Beam Epitaxy).

* MBE soustava bude sloužit pro přípravu hybridních nanostruktur na bázi fullerénů a ferroických nanočástic. MBE systém bude tvořen velkoobjemovou vakuovou komorou s připojenou soustavou aktivních prvků, manipulátorem vzorků, monitorem tlouštěk a systémem pro lineární transfer vzorků.

# 1) Zdroj atomárního kyslíku

Zdroj atomárního kyslíku bude v projektu použit pro dvojí účel: čištění povrchu substrátů před depozicí materiálů od uhlíkových nečistot a tvorba oxidové vrstvy. V kombinaci s kovy odpařenými z jiných zdrojů (za vzniku ferroik) umožní kyslíkový svazek růst různých typů filmů. Aplikace vyžaduje UHV kompatibilitu a přesnou kontrolu obsahu kyslíku. Zařízení bude namontováno na dně komory MBE tak, aby svazek kyslíku směřoval do středu komory na substrát.

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:

| Předmět plnění | Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Konkrétní parametry nabízeného řešení, nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE | Nabízené řešení - výrobce, přesný typ vedoucí k idetifikaci (příp. odkaz na web) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdroj atomárního kyslíku | UHV kompatibilní |  |  |
|  | Montážní příruba DN35CF-DN40CF (2,75" vnější průměr) nebo DN63CF (4,50" vnější průměr) |  |  |
|  | Vnitřní vodní chlazení |  |  |
|  | Integrovaný termočlánek |  |  |
|  | Délka ve vakuu do 200 mm |  |  |
|  | UHV vypouštěcí ventil CN16CF |  |  |
|  | Provozní teplota pro disociaci kyslíku kolem 1800 °C |  |  |
|  | Kompatibilní napájecí zdroj + PID kontroler pro 19” rack s kabely |  |  |
|  | Záruční lhůta min. 12 měsíců |  |  |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

# 2) Nízkoteplotní efúzní cela

Pro kontrolované napařování fullerenových molekul na substráty je zapotřebí nízkoteplotní efuzní cela. Cela bude namontována na spodní část vakuové komory MBE, aby směřovala na substrát umístěný ve středu komory. Rozsah teplot musí být vhodný pro provozní režim odpařování molekul fullerenů. Ve spojení s elektronovými děly určenými pro evaporaci kovů umožní syntézu tenkých hybridních ferroik.

​

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:

| Předmět plnění | Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Konkrétní parametry nabízeného řešení, nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE | Nabízené řešení - výrobce, přesný typ vedoucí k idetifikaci (příp. odkaz na web) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nízkoteplotní efúzní cela | UHV kompatibilní |  |  |
|  | Montážní příruba DN35CF-DN40CF (2,75" vnější průměr) nebo DN63CF (4,50" vnější průměr) |  |  |
|  | Objem kelímku mezi 5 cc a 15 cc |  |  |
|  | Integrovaný termočlánek |  |  |
|  | Provozní teplota do 1000°C nebo 1100°C |  |  |
|  | Integrované vodní chlazení |  |  |
|  | Mechanický uzávěr (shutter) s otočnou průchodkou |  |  |
|  | Délka ve vakuu do 220 mm |  |  |
|  | Kompatibilní napájecí zdroj + PID kontroler pro 19” rack s kabely |  |  |
|  | Záruční lhůta min. 12 měsíců |  |  |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

# 3) Vysokoteplotní efúzní cela

Pro kontrolované odpařování čistých kovů s nižší teplotou tání je zapotřebí vysokoteplotní efúzní cela. Cela bude namontována na dně komory UHV MBE přímo proti substrátu ve středu komory. K odpařování kovů s nižší teplotou tání, které vytvoří tenké kontaktní vrstvy čistých kovů nanesených na substrátu před hybridními feroickými filmy, je zapotřebí širší teplotní rozsah cely.

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:

| Předmět plnění | Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Konkrétní parametry nabízeného řešení, nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE | Nabízené řešení (výrobce a přesný typ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysokoteplotní efúzní cela | UHV kompatibilní |  |  |
|  | Montážní příruba DN35CF-DN40CF (2,75" vnější průměr) nebo DN63CF (4,50" vnější průměr) |  |  |
|  | Objem kelímku mezi 1 cc a 2 cc |  |  |
|  | Integrovaný termočlánek |  |  |
|  | Maximální provozní teplota mezi 1700°C -1900°C |  |  |
|  | Integrované vodní chlazení |  |  |
|  | Mechanický uzávěr (shutter) s otočnou průchodkou |  |  |
|  | Délka ve vakuu do 220 mm |  |  |
|  | Kompatibilní napájecí zdroj + PID kontroler pro 19” rack s kabely |  |  |
|  | Záruční lhůta min. 12 měsíců |  |  |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

# 4) Nabídka dodavatele:

| Předmět plnění | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| 1) Zdroj atomárního kyslíku (1 ks) | …….. Kč |
| 2) Nízkoteplotní efúzní cela (1 ks) | …….. Kč |
| 3) Vysokoteplotní efúzní cela (1 ks) | …….. Kč |
| Doprava do sídla Zadavatele | …….. Kč |
| Celková nabídková cena včetně dopravy (v Kč bez DPH) | …….. Kč |
| Předpokládaná hodnota předmětu plnění včetně dopravy do sídla Zadavatele (v Kč bez DPH) | 1 200 000 Kč |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

___________________________________________

podpis oprávněné osoby za dodavatele