## Mikroskop
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Stolní elektronový mikroskop s příslušenstvím"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč doplní konkrétní hodnoty dle nabízeného zařízení, nebo uvede zda vlastnosti splňuje ANO / NE
1 | Mikroskop musí mít detektor sekundárních elektronů (SE) pro měření i v režimu nízkého vakua s možností detekce monochromatické katadoluminiscence v režimu zvýšeného vakua.
2 | Mikroskop musí mít detektor zpětně odražených elektronů (BSE) pro měření v režimu vysokého i nízkého vakua.
3 | Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) musí mít minimálně 4 segmenty s možností jejich přepínání pro získání odlišných obrazových informací.
4 | Zdrojem elektronů musí být wolframové vlákno s jednoduchou uživatelskou výměnou.
5 | Zapnutí zdroje elektronů musí po inicializaci běžet plně automaticky.
6 | Mikroskop musí umožňovat použití urychlovacího napětí v rozsahu minimálně 5 kV - 20 kV v minimálně 4 krocích (např. 5kV, 10kV, 15kV, 20kV).
7 | Pro každé urychlovací napětí musí být možné nastavit proud alespoň ve 4 krocích.
8 | Rozsah zvětšení mikroskopu musí být alepoň 10x - 100 000x, vztaženo k foto formátu 4”×5”.
9 | Součástí dodávky musí být EDS detektor.
10 | Velikost aktivní plochy EDS detektoru musí být alespoň 30 mm2.
11 | Software EDS detektoru musí umožňovat bodovou a čárovou analýzu a mapování vzorku.
12 | Software EDS detektoru musí běžet na stejném PC jako software mikroskopu.
13 | EDS analýza musí pracovat bez nutnosti změny polohy vzorku proti EM zobrazování.
14 | EDS analýzu musí být možné provádět na stejně velkém povrchu jako EM zobrazování.
15 | Konstrukce mikroskopu musí umožňovat buď jeho kompletní umístění včetně všech ovládacích prvků na laboratorní stůl (orientační rozměry lab. stolu š 1200 x h 80 cm), primární vakuová vývěva může být umístěna na zemi, nebo v případě, že se nejedná o zařízení umístitelné na lab. stůl, pak musí být dodrženy prostorové limity max 1.6x1.6 metru z důvodu omezených prostor laboratoře.
16 | Veškerá elektronika mikroskopu musí být integrována v mikroskopu, mimo PC, EDS elektronika, monitor a ovládací prvky.
17 | Mikroskop musí mít vysouvací systém otevírání komory pro snadný přístup ke stolku mikroskopu a jeho vnitřní části.
18 | Mikroskop musí mít stolek s motorizací alespoň pro osu X a Y.
19 | Rozsah pohybu stolku v osách X a Y musí být minimálně 0 - 35 mm.
20 | Maximální velikost vzorku musí být alespoň 80 mm v průměru a 50 mm na výšku.
21 | Mikroskop musí umožňovat zobrazování částí vzorku o velikosti alespon 35 x 35 mm.
22 | Mikroskop musí pracovat bez nutnosti připojení stlačeného vzduchu a chladící kapaliny.
23 | Čerpání vakua musí být zajištěno pomocí plně automatického bezolejového vakuového systému a to pomocí integrované turbomolekulární vývěvy a externí membránové vývěvy.
24 | Primární membránová vývěva musí být součástí dodávky.
25 | Čerpání komory do režimu vysokého vakua musí být do 3 minut po výměně vzorku.
26 | Mikroskop musí umožňovat režim nízkého vakua alespoň ve dvou stupních pro 30 a 60 Pa s možností použití SE i BSE detektoru.
27 | Změna mezi režimy vysokého a nízkého vakua musí být prováděna pouhým přepnutím pomocí softwarového ovládacího rozhraní bez nutnosti manuálního vkládání speciálních apertur nebo detektorů.
28 | Mikroskop musí mít automatizované funkce alepoň pro Autofocus, Autostart, Auto contrast/ brightness.
29 | Ovládací software mikroskopu musí být kompatibilní s operačním systémem Windows.
30 | Ovládací software musí umožňovat zobrazení alespoň dvou signálů z detektorů současně.
31 | Obrazový výstup z mikroskopu musí být ve standardních formátech, alespoň: BMP, TIFF, JPEG.
32 | Součástí dodávky musí být integrovaná barevná optická kamera pro automatizované pořízení snímku pro navigaci na vzorku v komoře mikroskopu.
33 | Součástí dodávky musí být odpovídající počítač neomezující funkčnost mikroskopu a ovládacího softwaru.
34 | Součásti dodávky musí být monitor.
35 | Součástí dodávky musí být alespoň 10 ks wolframových vláken, pro snadnou uživatelskou výměnu.
36 | Součástí dodávky musí být soustava držáku vzorků pro uchycení jednoho 15 mm vzorku až min. po držák vzorků pro maximální velikost vzorku 80 mm v průměru.
37 | Mikroskop musí být možné rozšířit o možnost pozorování v režimu STEM.
38 | Mikroskop musí být možné rozšířit o chlazený stolek, naklápěcí stolek, in-situ tahový stolek a stolek s mikromanipulátorem.
39 | Mikroskop musí umožňovat plnou uživatelskou údržbu včetně možnosti výměny apertur.
40 | Záruční lhůta min. 24 měsíců
41 | Doprava, instalace
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 2818000
Nabízené řešení, tj. výrobce, přesný typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, odkaz na web, apod.)
Nabídková cena celkem, včetně veškerého příslušenství, dopravy, instalace (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena celkem, včetně veškerého příslušenství, dopravy, instalace (v Kč s DPH) |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele