Veřejná zakázka s názvem:

Monitor tlouštěk pro MBE komoru                         (OP JAK - FerrMion)

Předmětem zadávacího řízení je dodávka monitoru tlouštěk pro MBE soustavu* (Molecular Beam Epitaxy).

K měření rychlosti nanášení a tloušťky deponovaného materiálu (společně deponovaných fullerénů a kovů pro syntézu feroik) je zapotřebí monitor tloušťek se dvěma samostatnými snímacími hlavicemi typu ‘front sensor’. Monitor tlouštěk bude použit v MBE komoře, senzory musí být umístěny tak, aby byly paralelní se substrátem (tj. paralelně k potrubí chladicí vody), a musí být kompatibilní s UHV. Pro přiblížení senzorů co nejblíže k substrátu je nutné, aby délka senzorů ve vakuu (v MBE komoře) byla min. 20 cm.

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:

| Předmět plnění | Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Konkrétní parametry nabízeného řešení nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE | Nabízené řešení - výrobce, přesný typ vedoucí k idetifikaci (příp. odkaz na web) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor tlouštěk (1 ks) | UHV kompatibilní |  |  |
|  | min. 2 měřicí kanály |  |  |
|  | výstupy pro rychlost depozice a tloušťku deponovaného materiálu |  |  |
|  | možnosti monitorování společného nanášení různých materiálů |  |  |
|  | min. 2 sensory typu ‘front sensor‘ |  |  |
|  | standardní hlavice senzorů rovnoběžné s potrubím vodního chlazení |  |  |
|  | příruba DN40CF s 2 vstupy pro potrubí vodního chlazení |  |  |
|  | délka sensoru v MBE komoře min. 20 cm |  |  |
|  | Záruční lhůta min. 12 měsíců |  |  |
|  | Doprava do sídla Zadavatele |  |  |
| Celková nabídková cena včetně dopravy (v Kč bez DPH) |  |  | …….. Kč |
| Předpokládaná hodnota předmětu plnění včetně dopravy do sídla Zadavatele (v Kč bez DPH) |  |  | 120 000 Kč |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

* MBE soustava bude sloužit pro přípravu hybridních nanostruktur na bázi fullerénů a ferroických nanočástic. MBE soustava bude tvořena velkoobjemovou vakuovou komorou s připojenou soustavou aktivních prvků, manipulátorem vzorků, monitorem tlouštěk a systémem pro lineární transfer vzorků.

________________________________________

podpis oprávněné osoby za dodavatele