## AS s AFM a RAMAN
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka analytického systému s AFM a Ramanovskou spektrometrií"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Základní popis:
Jedná se o kompaktní sofistikované analytické zařízení, které umožňuje in situ studovat morfologii, drsnost vzorku, nanostruktury připravené na různých površích a in situ v každém sledovaném bodě současně s mikroskopií AFM v různých skenovacích módech snímat Ramanovská spektra (TERS) umožňující dále chemickou a strukturní analýzu vzorků. Jedná se o integrované zařízení umožňující vysoké rozlišení morfologie na povrchu vzorku a současně jsou tak velké požadavky na souběžné snímání AFM a spektroskopická měření v tomtéž bodě snímání. Dále zařízení musí umožňovat jednoduchou údržbu a výměnu částí, které se rychle opotřebovávají (AFM hroty) bez komplikovaného opětovného nastavování optického systému pro Ramanovskou spektrometrii, což se odráží v níže uvedených specifikacích, které požadujeme. Technické požadavky jsou specifikovány s ohledem na požadovanou funkčnost systému, který musí umožňovat umístění různých typů a rozměrů vzorků, bez porušení nastavení a kalibrace systému, s vysokou stabilitou nastavení systému, který bezpečně umožní výměnu vzorků, výměnu AFM hrotů, kde ovládání je řešeno tak, aby nedocházelo k situaci, kdy je nutné systém pokaždé znovu nastavovat a kalibrovat. Toto technické řešení zajišťuje vysokou stabilitu, kvalitní a vysoké rozlišení a především splňuje funkčnost, kterou zadavatel nezbytně potřebuje pro řešení analýz vzorků s in situ snímáním morfologie a současně analýzy chemické struktury v jednom bodě s vysokým rozlišením. Zařízení bude zároveň využíváno pracovníky z mnoha oborů a tedy náročně nastavitelné, neautomatizované systémy nejsou přípustné, aby mohli zaměstnanci zadavatele provádět měření ve vysoké kvalitě a efektivitě.
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč doplní konkrétní hodnoty dle nabízeného zařízení, nebo uvede zda vlastnosti splňuje ANO / NE
I. AFM hardware
1 | Zpětná vazba pro AFM musí využívat infračervenou diodu v infračervené oblasti nad 1100 nm, aby nedocházelo k interferencím se spektroskopickým CCD detektorem. Zpětná vazba v nižších vlnových délkách by omezila použitelný spektrální detekční rozsah.
2 | Dioda pro zpětnou vazbu AFM a detektor musí být řádně filtrovány, aby nedocházelo k interferenci s lasery používanými pro spektroskopii.
3 | Měření AFM musí být možné při všech vlnových délkách v rámci spektroskopického rozsahu CCD detektoru (od 200 nm do 1100 nm). Systém musí umožňovat provádět tzv. kolokalizovaná měření AFM, TERS a Raman s typickými excitačními vlnovými délkami 532 nm, 638 nm a 785 nm, tedy možnost měření Ramanova spektra z místa AFM měření. Dodávka obsahuje alespoň jeden ze tří laserů, minimálně musí obsahovat laserový zdroj s vlnovou délkou 638 nm.
4 | Musí být možné vyměnit hrot AFM bez nutnosti vyjmout celou AFM hlavu ze systému.
5 | Nastavení zpětnovazební diody AFM musí být motorizované a automatizované prostřednictvím softwarového řízení, protože nastavení zpětnovazební diody AFM je rozhodující pro dobré zobrazovací vlastnosti. Ruční nastavení zpětnovazební diody není přijatelné, protože je subjektivní a časově náročné.
6 | Ramínko AFM hrotu naladěno relativně k zpětnovazebné AFM diodě, aby se AFM hrot vrátil do stejné polohy vzhledem k seřízenému spektroskopickému laseru. To je důležité zejména proto, aby se minimalizovala potřeba opětovného nastavení spektroskopického laseru na hrot AFM při výměně hrotu, což se při měření TERS očekává jako častá operace.
7 | Výměna hrotu ani výměna vzorku nesmí následně implikovat nutnost manuálního přeladění spektroskopického laseru na AFM hrot.
8 | Naladění spektroskopického laseru na AFM hrot musí být provedeno co nejblíže vzorku, aby se omezil drift spektroskopického laseru vůči hrotu. Musí to být realizované pomocí close-loop piezo skeneru buď přímo na spektroskopickém objektivu nebo na hrotu, a to v rozsahu minimálně 30x30x15 μm při rozlišení alespoň 10 nm. Vzdálené řízení svazku od délky dráhy přesahující 30 cm se nepovažuje za přijatelné z důvodu obav o dlouhodobou stabilitu.
9 | Nastavení spektroskopického laseru musí být odděleno od nastavení AFM diody a nesmí procházet stejným objektivem. Zaměření AFM diody přes objektiv spektroskopického přístroje je nepřijatelné.
10 | Hrot SPM musí být v pevně zaostřené rovině vůči spektroskopickému laseru a systém musí skenovat vzorek ve směrech X, Y a Z. Skenování hrotem ve směru Z namísto skenování vzorkem ve směru Z je nepřijatelné, z důvodu ztráty ostrého zaměření na hrot pro složitější topografii vzorku.
11 | Systém musí být schopen provádět automatické zaostřování spektroskopického laseru pomocí SPM hrotu ve zpětné vazbě v reálném čase během provádění spektroskopických měření, aby bylo možné skenovat i velmi členité vzorky s optimálním zaostřením v každém bodě. Provádění topografického skenování před spektroskopickým měřením se považuje za nedostatečné, požadujeme souběžné topografické skenování a spektrometrické skenování.
12 | Systém musí mít dostatečný prostor, aby bylo možné použít objektiv s maximální hodnotou NA 0,95 pouze pro spektroskopická měření.
II. AFM módy
13 | Systém musí být standardně schopen měřit těmito módy: Contact AFM, Semi- and Non-Contact AFM, PFM, Phase contrast, LFM, MFM, Single-pass MFM, EFM, Single-pass EFM, SKM a SCM.
14 | Systém musí být schopen provádět měření STM s vysoce výkonným předzesilovačem s rozsahem 100fA až 10uA pro možnost měření velkého množství různorodých vzorků.
15 | Systém musí umožňovat zavedení a vyjmutí vzorku ve všech požadovaných režimech bez vyjmutí hrotu ze systému.
16 | Vzorek musí být možné položit na stolek skeneru a vyjmout jej z něj, aniž by bylo nutné vyjmout celou AFM hlavu ze systému.
17 | AFM systém musí mít přiblížení vzorku ke hrotu a nikoli hrot ke vzorku, aby bylo možné zachovat stopu spektroskopického laseru při výměně hrotu nebo vzorku.
18 | Systém musí umožňovat navigaci po povrchu vzorku pomocí počítačem řízeného pohybu v rozsahu alespoň 5x5 mm.
19 | Systém musí být schopen pojmout vzorky o velikosti až 20x20x15 mm.
20 | Systém musí být schopen skenovat v rozsahu až 100x100 μm ve směrech XY a až 15μm ve směru Z.
21 | Systém musí být schopen provádět měření s nejvyšším rozlišením (molekulární rozlišení) a skenování velkého rozsahu pomocí stejného skeneru, aniž by bylo nutné používat dva specializované skenery z důvodu zajištění měření detailů mapování při varibilitě vzorků.
22 | Systém SPM musí umožňovat excitaci a sběr spekter shora a ze strany pro optimalizaci jak kolokalizovaného měření, tak i hrotem zesílené Ramanské spektrometrie (TERS) a hrotem zesílené fotoluminiscence (TEPL). Tato metodika zajišťuje plnou funkčnost kolokalizovaného měření a dále boční přístup umožňuje funkčnost TERS a měření v nanorozlišení.
23 | Objektiv pro spektroskopii shora musí mít maximální zvětšení 100x s NA 0,7 pro kolokalizovaná a TERS měření z důvodu přesnějšího měření při velkém zvětšení a účinnosti sběru spektroskopických dat.
24 | Bočními objektivy pro spektroskopii musí být objektiv se zvětšením alespoň 50x a NA alespoň 0,55 a pro práci s malými vzorky také požadujeme druhý boční objektiv se zvětšením minimálně 100x a NA 0,7. Objektivy s nižší NA jsou pro spektroskopii nepoužitelné a menší zvětšení snižuje rozlišení a zhoršuje zásadní funkčnost požadovaného zařízení.
25 | Systém musí uživateli umožňovat vizualizaci vzorku pomocí videokamery z horního i bočního pohledu a musí být schopen pojmout současně 20x i 100x zvětšující objektivy pro jednoduché a jemné nastavení polohy laseru vůči hrotu.
26 | Systém musí obsahovat vysokofrekvenční rezonanční skener vzorků s rezonancí bez zatížení o hodnotě 15 MHz nebo vyšší, aby bylo možné velmi rychlé mapování AFM až do 70 Hz na řádek a aby se snížila citlivost na vibrace.
27 | Systém musí být schopen vytvářet snímky s molekulárním rozlišením bez nutnosti použití aktivní izolace vibrací.
III. Software
28 | Veškerý motorizovaný hardware musí být ovládán prostřednictvím softwaru a jediného počítače se systémem Windows.
29 | Systém musí umožňovat sběr dat z alespoň 17 různých měřících SPM módů současně.
30 | Software musí umožňovat současné získávání Ramanských spektrálních dat a dat z měření pomocí SPM. Zároveň požadujeme současnou vizualizaci Ramanských a SPM dat pomocí jednoho rozhraní, aby se zajistilo přesné kolokalizované měření.
31 | Software musí umožňovat sběr spektrálních dat rychlostí až 5 ms na spektrum pro zajištění mapování chemické struktury v reálném čase.
32 | Softwarový balík musí umožňovat zpracování spektroskopických dat (standardně nebo jako volitelný modul) zahrnující:
32a) | a. inteligentní odečítání základní linie pro odstranění fluorescence z Ramanových dat (bez zadání uživatelem).
32b) | b. účinné filtrování šumu zachovávající spektrální integritu (filtrování šumu, které nezkresluje pásma ani nemění intenzitu píků).
32c) | c. Jednorozměrná a vícerozměrná analýza (klasická dekonvoluce, analýza hlavních komponent, MCR, shluková analýza).
IV. Ramanova část
33 | Laserový bod musí být viditelný na kameře pro přesnou analýzu Ramanovských spekter.
34 | Systém musí obsahovat mimo SPM mikroskop také mikroskop pro Ramanské měření, na kterém lze pracovat samostatně bez použití SPM mikroskopu. Systém musí umožnit rozšíření o druhý počítač tak, aby na systému mohli pracovat dva uživatelé současně a nezávisle na sobě – jeden na SPM mikroskopu a druhý na mikroskopu pro Ramanské měření.
35 | Mikrospektrometr musí být konfokální, což znamená, že používá fyzickou konfokální clonu, jejíž velikost je nastavitelná a řízená pomocí softwaru.
36 | Ramanovy a Rayleighovy filtry se musí používat v tzv. injection/rejection módu, tedy bez použití děliče svazku, aby se dosáhlo nejvyšší propustnosti při sběru Ramanova signálu.
37 | Ramanovy filtry musí umožňovat detekci nízkých frekvencí až do 50 cm-1 (měřeno při 50 % maximální propustnosti filtru) pomocí laserů ve viditelné části spektra pro co nejlepší možnost charakterizace chemického složení pro různorodé materiály.
38 | Požadovaný 638 nm laser musí být spojen přímo ve volném prostoru, nikoliv vláknem, aby se zachovala polarizace laserového paprsku a minimalizovaly ztráty. Vláknové spojení je nepřijatelné kvůli ztrátám a špatné kontrole polarizace, která je kritickým parametrem pro TERS měření. Případný budoucí upgrade dalšími lasery (532 a 785 nm) musí být možný realizovat stejným způsobem.
39 | Systém musí umožňovat řízení výkonu laseru pomocí softwaru v krocích od 100 % do 0,01 %.
40 | Ramanův systém musí obsahovat skenovací spektrograf pro flexibilitu rozlišení a pokrytí a musí obsahovat 4 mřížky s následující hustotou drážek: 600, 1200, 1800, 2400 vrypů/mm na motorizovaném a softwarově řízeném otočném držáku mřížek.
41 | Mikrospektrometr musí být schopen pojmout až 3 interní lasery současně, fyzicky integrované uvnitř systému, aby byla omezena délka laserové dráhy a zajištěna maximální dlouhodobá stabilita.
42 | Systém musí umožňovat nezávislé ovládání štěrbiny a konfokálního otvoru pomocí softwaru.
43 | Rozměry půdorysu systému (bez PC) nesmí přesáhnout 60 x 120 cm. (Vysvětlení: Přístroj včetně PC by měl být umístitelný do omezeného prostoru laboratoře v hale Tandetronu. Současně předpokládáme integrovaný a modulární systém, který nebude vyžadovat dodatečné náklady na stavební úpravy prostorově omezené laboratoře. Funkčnost zařízení v integrovaných a operabilních systémech se předpokládá centrálně řízená softwarem, kompatibilní a navzájem synergická.)
V. Ostatní
44 | Záruční lhůta min. 12 měsíců
45 | Doprava, instalace, zprovoznění
46 | Zaškolení obsluhy
Uchazeč uvede nabízené řešení, tj. výrobce, přesný typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, nebo odkaz na web, apod.)
Nabídková cena za zboží celkem, tj. včetně nutného příslušenství (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena za dopravu, instalaci, zprovoznění (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena za zaškolení obsluhy v sídle zadavatele (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena celkem, včetně veškerého příslušenství, dopravy, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena celkem, včetně veškerého příslušenství, dopravy, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy (v Kč s DPH) |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 6980000
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele