Veřejná zakázka s názvem:

Dodávka HPLC systému s příslušenstvím         (RES-HUM)

Předmětem zadávacího řízení je dodávka HPLC systému, který umožňuje pracovat jak v analytickém, tak preparativním měřítku. Obě funkce systému musí být kompatibilní, ale zároveň funkčně nezávislé.

Systém bude využíván především pro separaci aminokyselin z kontaminovaných vzorků kostí a pro izolaci cílených aminokyselin v dostatečné čistotě a množství za účelem molekulárně-specifického radiouhlíkového datování.

Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu a pro požadované využití (aplikace dané a požadované uživatelem), specifikované následujícími parametry.

Předmět plnění dále tvoří:

a)	dodání zboží prodávajícím do místa určení;

b)	instalace;

c)	zaškolení personálu na manuální práci s LC systémy i na ovládání chromatografického softwaru v rozsahu min. 3 dny;

d)	poskytování záručního servisu po celou záruční dobu.

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické vlastnosti jednotlivých částí HPLC systému:

| Kapalinový chromatograf s autosamplerem pro separaci a purifikaci jednotlivých složek ve spojení s DAD, ELSD a UV/VIS detektorem v preparativním a analytickém měřítku. Počet kusů HPLC systému – 1 jednotka |  |
| --- | --- |
| Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Konkrétní parametry nabízeného řešení nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE |
| HPLC jednotka preparativní |  |
| Gradientové čerpadlo |  |
| - vysokotlaký binární gradient |  |
| - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.01 – 50 ml/min v 0.01 ml krocích |  |
| - tlaková odolnost minimálně 400 bar |  |
| - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 |  |
| - aktivní oplach těsnění pístů |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Detektor |  |
| - lineární rozsah alespoň 2,5 AU |  |
| - vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-600 nm |  |
| - sběr dat při 1 vlnové délce s rychlostí minimálně 120 Hz |  |
| - sběru dat při 2 vlnových délkách současně s rychlostí minimálně 2.5Hz |  |
| - průtočná cela o délce alespoň 3 mm s objemem cely minimálně 4 µL |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Sběrač frakcí – preparativní jednotka |  |
| - modul musí být integrovatelný do věže kapalinového chromatografu (možnost umístit ostatní moduly nad sběrač frakcí) |  |
| - uzavřený modul pro zajištění stabilních podmínek frakcí |  |
| - pracovní průtok minimálně do 100 ml/min |  |
| - sběr do zkumavek s objemem min. 45 ml a kapacitou min. 40 pozic |  |
| - různé pracovní módy sběru frakcí: časové úseky, dle hodnot threshold a up-/down slope pro sledované analyty |  |
| - detekci analytu zajišťující časově přesný sběr analytu |  |
| - možnost budoucího paralelního zapojení minimálně třech sběračů frakcí |  |
| - možnost připojení sběrače frakcí i do analytické věže systému |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Organizér na chromatografické kolony |  |
| - organizér pro uchycení min. 2 chromatografických kolon |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Autosampler – automatický podavač vzorků |  |
| - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-3000 L |  |
| - kapacita minimálně 130 pozic 2-ml vialek nebo minimálně 35 pozic pro 6-ml vialky |  |
| - oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| HPLC jednotka analytická |  |
| Gradientové čerpadlo |  |
| - nízkotlaký kvarterní gradient |  |
| - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 10 ml/min v 0.001 ml krocích |  |
| - tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 Mpa) |  |
| - možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 |  |
| - pasivní vstupní ventily pumpy zaměnitelné za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily |  |
| - integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne samostatně stojící) |  |
| - aktivní oplach těsnění pístů |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Detektor diodového pole (DAD) |  |
| - diodové pole s nejméně 1024 diodami |  |
| - vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm |  |
| - nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm |  |
| - online sběr spekter, tvorba knihovny spekter |  |
| - sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování |  |
| - průtočná cela o délce alespoň 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL |  |
| - rychlost sběru dat minimálně 120 Hz |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| ELSD detektor |  |
| - zdroj světla o vlnové délce 480 nm |  |
| - teplotní rozsah pro nebulizaci 25°C - 90°C |  |
| - teplotní rozsah pro evaporaci: 25°C - 120°C |  |
| - rychlost sběru dat min. 80Hz |  |
| - rozsah průtoku eluentu: minimálně 0.2-5 ml/min |  |
| - rychlost průtoku plynu: 0.9 – 3.25 SLM |  |
| Autosampler – automatický podavač vzorků |  |
| - flow-through design nástřikového systému |  |
| - nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému |  |
| - kapacita minimálně 130 kusů 2ml vialek s možností nástřiku bez víčka a septa |  |
| - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 l (v maximálně 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky |  |
| - programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce |  |
| - oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Kolonový termostat |  |
| - teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduchu |  |
| - dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána |  |
| - kapacita čtyři 30-cm kolony |  |
| - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Řídící jednotka |  |
| - PC (min. i5-10500 / 3.0 GHz, 8GB RAM, disk min. SSD 256GB + HDD 1TB) |  |
| - Microsoft Windows 10 nebo Microsoft Windows 11 |  |
| - Microsoft Office |  |
| - monitor – minimálně 1920x1080 |  |
| - klávesnice, myš |  |
| Řídící a vyhodnocovací systém |  |
| - řídící software musí nezávisle řídit (kontrola a nastavení) preparativní i analytický systém |  |
| - řídící a vyhodnocovací software musí pracovat v prostředí Windows 10 nebo Windows 11 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) |  |
| - vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence |  |
| - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému |  |
| - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů |  |
| - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) |  |
| - diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |
| - možnost stálé SW verze pro vzdálenou online servisní podporu v rámci řídící jednotky |  |
| Příslušenství na spuštění provozu |  |
| - kolony v analytickém a preparativním měřítku (alespoň jedna kombinace preparativní a analytické kolony o stejných separačních vlastnostech) |  |
| - preparativní kolona v iontově-výměnném módu o průměru alespoň 22 mm a délce nejméně 250 mm, minimální velikosti pórů 100 A a velikosti částic mininálně 5 µm |  |
| - instalační kit pro spuštění provozu pro preparativní a analytický systém, včetně setu nářadí k běžné údržbě obou systémů |  |
| Další požadavky |  |
| - Doprava do sídla Zadavatele |  |
| - Instalace |  |
| - Zaškolení personálu na manuální práci s LC systémy i na ovládání chromatografického softwaru v rozsahu min. 3 dny |  |
| - Záruční lhůta min. 24 měsíců od protokolárního předání instalovaného systému |  |
| Popis nabízené řešení, tj. výrobce, přesný typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, odkaz na web, apod.) |  |
| Nabídková cena za školení personálu v Kč bez DPH (manuální práci s LC systémy i ovládání chromatografického softwaru v rozsahu min. 3 dny) | …….. Kč |
| Nabídková cena za předmět plnění (včetně nutných součástí a příslušenství) kromě ceny za školení personálu (v Kč bez DPH) | …….. Kč |
| Celková nabídková cena za předmět plnění včetně všech souvisejících součástí, příslušenství a školení (v Kč bez DPH) | …….. Kč (součet dvou výše uvedených položek) |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

________________________________________

podpis oprávněné osoby za dodavatele