## ICP-MS
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka hmotnostního spektrometru s indukčně buzeným plazmatem (ICP-MS)"
Interní objednávka č. 24050042
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Předmětem plnění je spektrometr s indukčně buzeným plazmatem s kvadrupólovým hmotnostním filtrem (ICP-MS) pro stanovení nízkých koncentrací kovů (dále jen spektrometr).
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč doplní konkrétní hodnoty dle nabízeného zařízení, nebo uvede zda vlastnosti splňuje ANO / NE
Zavádění vzorků do plazmatu
1 | Peristaltické čerpadlo s minimálně 3 kanály.
2 | 1x mlžná komora z křemenného skla chlazená teplotně programovatelným termo-elektrickým článkem.
3 | 1x koncentrický zmlžovač z křemenného skla.
4 | Spektrometr musí být v základní konfiguraci se standardní sadou pro vnášení vzorků (mlžná komora, zmlžovač, hořák, hadičky, kóny) schopen rutinních měření sekvencí vysoko-matričních vzorků s obsahem až 25% celkového obsahu solí (25% TDS) s vysokou výtěžností a bez ředění vzorků kapalinou (ani interním standardem). V této konfiguraci musí být možné dosáhnout výrobcem garantované citlivosti a limitů detekce uvedených v této specifikaci níže v bodě „požadované minimální výrobcem garantované parametry".
5 | V rámci jedné běžící sekvence musí být možno provést analýzu vzorku tak, že některé kovy budou měřeny s ředěním v plynné fázi a jiné bez ředění v plynné fázi.
6 | Spektrometr musí umožňovat alespoň 5 přednastavených a automaticky použitelných úrovní ředění vzorku.
7 | Plně automatické ladění systému před analýzou pro nastavení optimálních podmínek analýzy (nejlepšího poměru citlivosti k robustnosti plazmatu - měřeno poměrem CeO+/Ce+) pro měření jak bez ředění zmlženého vzorku plynem tak i s různými stupni ředění vzorku v plynné fázi.
8 | Možnost rozšíření o hardwarově i softwarově integrovaný modul dávkovacího čerpadla s vícecestným ventilem s dávkovací smyčkou pro urychlení analýz a minimalizaci zatížení iontové optiky matricí vzorku.
Plazma a iontová optika
9 | 1x pevný křemenný hořák.
10 | Automaticky optimalizovaná a laděná poloha hořáku s uložením informace o pozici hořáku (souřadnice xyz) do softwaru pro možnost zpětné kontroly metody a dat.
11 | Bezúdržbový polovodičový RF generátor 25-30 MHz.
12 | Rozsah výkonu RF generátoru min 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma.
13 | Iontové čočky mimo osu/rovinu proudu iontů (eliminace vlivu fotonů a neutronů na pozadí signálu) před vstupním hrazením do prostoru spektrometru s vysokým vakuem (snadné čištění bez porušení vakua).
14 | Iontové čočky mimo osu/rovinu proudu iontů umístěné mezi kvadrupólovým hmotnostním filtrem a detektorem (ochrana detektoru proti dopadu rozptýlených fotonů a neutronů - minimalizace šumu a maximalizaci S/N).
15 | Teplotně stabilizovaná kolizně reakční cela.
16 | Kolizně/reakční cela musí umožňovat v rámci běžící sekvence rychlé přepínání mezi „gas módem“ a „no gas módem“ případně módy s různými reakčními plyny („gas módy“) a to v čase kratším než 5 vteřin (musí být ověřitelné z oficiálních zdrojů výrobce).
17 | Spektrometr musí být schopen analýz běžných vzorků (např. pitné/surové/říční/srážkové vody/geologické matrice) schopen analyzovat (vč. efektivního odstranění polyatomických interferencí) a kvantifikovat požadované prvky/kovy bez nutnosti korekčních rovnic a bez nutnosti použití reakčních plynů a max. s využitím čistého He jako kolizního plynu.
18 | Spektrometr musí být možné použít pro semi-kvantitativní analýzy s efektivním potlačením polyatomických interferencí pomocí He jako kolizního plynu.
19 | Spotřeba kolizního plynu max. 15 ml/min.
20 | Hmotnostní filtr s frekvencí ≥ 3 MHz pro vysokou transmisi iontů.
21 | Rozlišení ³ 0,4 AMU pro korekci dvojitě nabitých iontů na půlhmotách.
22 | Dynamický rozsah detektoru minimálně 11 řádů a to i pro vzorky jejichž složení není předem známé, bez nutnosti předchozího ředění vzorku, přenastavení na jiné rozlišení, zeslabení/zesílení signálu a bez využití softwarových úprav.
23 | Automatické ladění systému pro nastavení nejoptimálnějších podmínek analýzy tj. nejlepšího poměru citlivosti k robustnosti plazmatu.
24 | Možnost automatického ladění spektrometru na poměr CeO+/Ce+ ≤ 1,5% a to jak pro měření matričně čistých tak matričně komplexních vzorků (s až 25% TDS). V případě ředění vzorků plynným argonem musí být systém automaticky laděn i pro různé ředící stupně/faktory.
25 | Spektrometr včetně integrované vakuové dvoustupňové turbo-molekulární pumpy a externí rotační vakuové pumpy.
26 | Chladící jednotka „liquid to liquid“ pro odvod tepla z ICP do glykolového chladícího okruhu zadavatele.
Požadované minimální výrobcem garantované parametry:
27 | Citlivost za podmínek naladění ≤ 1,5% CeO+/Ce+: • 7Li ≥ 55 Mcps/ppm, • 89Y ≥ 300 Mcps/ppm, • 205Tl ≥ 250 Mcps/ppm.
28 | Signál pozadí bez použití kolizních/reakčních plynů za podmínek naladění ≤ 1,5% CeO+/Ce+: • NoGas mód 9Be <1 cps.
29 | Detekční limity - no gas mód za podmínek naladění ≤ 1,5% CeO+/Ce+: • 9Be ≤ 0,2 ppt • 115In ≤ 0,05 ppt • 209Bi ≤ 0,08 ppt
30 | Dlouhodobá stabilita signálu po dvou hodinách • Li, Y, Tl ≤3 % (RSD)
Podavač vzorků (autosampler):
31 | Integrovaný automatický podavač vzorků pro dávkování malých objemů vzorků s dávkovacím ramenem bez příměsí kovů pro ultrastopové analýzy.
32 | Výměnný košík (tray) s min. 80 pozicemi 6mL vzorkovnic
33 | Výměnný košík s min. 70 pozicemi pro 1,5mL vzorkovnice + min. 10 pozicemi pro 18mL vzorkovnice.
Data stanice:
34 | Dodávka spektrometru včetně ovládacího a řídícího softwaru sloužícího i pro akvizici, zpracování a reportování dat z ICP-MS.
35 | Software ICP-MS musí disponovat funkcí pro snadnou automatickou optimalizaci parametrů plazmatu (start optimalizace jedním kliknutím).
36 | Ovládací software ICP-MS spektrometru musí zahrnovat funkci pro automatický vývoj metody tak, aby bylo možné získat data i v případě analýz nových nebo proměnlivých typů vzorků a to po zadání základních informací o vzorku / požadované aplikaci nebo změřením typického vzorku.
37 | Součástí dodávky bude řídící a ovládací modul (data stanice) s obrazovkou.
Další požadované součásti dodávky:
38 | Součástí dodávky bude doprava, instalace a zaškolení obsluhy v místě instalace.
39 | Uživatelský manuál v českém nebo anglickém jazyce.
40 | Záruční lhůta min. 24 měsíců
41 | Zadavatel požaduje záruční servis s řešením závady do 48 hodin od nahlášení závady, tj. do 48 hodin se servisní technik dostaví na diagnostiku nebo provede diagnostiku online a navrhne další postup. Záruční servis musí provádět výrobcem proškolený servisní technik/specialista na oblast ICP-MS.
42 | Dodavatel musí poskytovat pozáruční servis, tj. po skončení záruční lhůty bude možné se zadavatelem uzavřít servisní smlouvu na pozáruční servis.
Nabízené řešení, tj. výrobce, přesný typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, odkaz na web, apod.)
Nabídková cena předmětu plnění včetně příslušenství, dopravy a instalace (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena za školení obsluhy (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena CELKEM, včetně příslušenství, dopravy, instalace a zaškolení (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena celkem, včetně veškerého příslušenství, dopravy, instalace (v Kč s DPH) |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 4900000
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele