## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka ionizační komory"
Interní číslo objednávky: 24100855
Dodavatel vyplní všechna takto podbarvená pole
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | NÁZEV | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ CENA ZA KS V KČ BEZ DPH
|  | PARAMETR | POPIS, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA V KČ BEZ DPH |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
1 | Ionizační komora (1 ks) | Stěna | akrylátová, grafitovaná |  |  | 0
|  | Centrální elektroda | hliníková
|  | Objem | 0,6cm3- odvětrávaný
|  | Použití | měření referenčních dávek v radiační terapii
|  | Vlastnosti | vodotěsnost
|  | Referenční třída | v souladu s IEC 60731 a dodatkem AAPM TG-51
|  | Prvotní kalibrace | kvalita Co-60, dávka ve vodě
|  | Záruka | min. 12 měs.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  | 66900 | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč s DPH |  | 0
Poznámka:
Spolu s dodáním přístroje musí být prokázána kalibrace dodáním písemného potvrzení o kalibraci.
PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA DODAVATELE