## Ozařovač
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka radionuklidového ozařovače s uzavřeným radionuklidovým zdrojem 60Co"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Základní popis:
Předmětem je pořízení nového radionuklidového ozařovače s uzavřeným radionuklidovým zdrojem 60Co, který bude umístěn v budově Oddělení dozimetrie záření, Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8 - Libeň.
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnoty, množství | Uchazeč doplní konkrétní hodnoty dle nabízeného zařízení, nebo uvede zda vlastnosti splňuje ANO / NE
I. Základní parametry ozařovače
1 | Maximální rozměry ozařovače (cca +/- 10 cm): 120 × 150 × 250 cm (délka x šířka x výška)
2 | Výška izocentra: 105 cm od země (při výšce ozařovacího stolu 85 cm)
3 | SSD: 100 cm
4 | Váha ozařovače: max. 2000 kg
II. Ozařovací požadavky
5 | Možnost použití pro veškeré standardní techniky ozařování: statické
6 | Dlouhodobá stabilita dávkového příkonu (<0,1% dle rozpadu zdroje)
7 | Reprodukovatelnost odezvy v základní poloze (<0,2%)
8 | Vysoká symetrie pole v centru 1x1 cm2 (<0,4% pole 10x10 cm2)
9 | Symetrie pole (<3% na 80% pole 10x10 cm2)
III. Zdroj
10 | 60Co
11 | S platným osvědčením podle ISO 2919 (zde dodavatel prohlašuje splnění podmínky, platné osvědčení může být doloženo až v rámci dodávky)
12 | 280 - 300 TBq v době předání
13 | Energie v MeV: 1,17 a 1,33
14 | Rozměr zdroje odpovídající do ozařovacího zařízení
IV. Velikost pole
15 | Radiační pole nutně 10 x 10 cm pro SSD 100 cm (a dále uvítáme, ale není podmínkou 4 x 4 cm až 36 x 36 cm pro SSD 80 cm)
16 | Symetrický a asymetrický kolimační režim
17 | Digitální pohyb
18 | Přesnost radiačního pole v izocentru +/- 1 mm
19 | Indikátor světelného pole
20 | Indikátor středu pole
21 | Automatické nastavení velikosti pole
V. Kolimační systém
22 | Rozsah úhlu natočení +/- 180°
23 | Elektrický pohyb natočení
24 | Digitální měření natočení
25 | Automatické nastavení úhlu natočení
26 | Přesnost elektronického úhlu natočení 0,1°
VI. Stínící parametry
27 | Podle normy ČSN EN 60601-2-11 (zde dodavatel prohlašuje splnění podmínky, která musí být i písemně doložena)
VII. Řídící systém
28 | Ovládací panel v ovladovně, daný do PC (tj. včetně PC)
29 | Ovládací software ozařovacího přístroje včetně licence zdarma na předpokládanou dobu užívání ozařovače
30 | Grafické uživatelské rozhraní
31 | Autorizace uživatele
32 | Ochrana před neoprávněným vstupem do systému
33 | Nastavení a ovládání jednotlivých parametrů
34 | Zobrazovací panel v ozařovně
35 | Vlastní databázová archivace všech činností
36 | Komunikace řídícího systému přes ethernet
37 | Uživatelské rozhraní řídicího systému v českém nebo anglickém jazyce
38 | Dokumentace k řídícímu systému v českém nebo anglickém jazyce
39 | Nastavení času ozařování
VIII. Napájení ozařovače
40 | 230 V AC
41 | Záložní zdroj v případě výpadku napájení elektrické sítě
IX. Pracovní prostředí
42 | Teplota +10 až +40 °C
43 | Atmosférický tlak 700 až 1060 hPa
44 | Relativní vlhkost 30 až 75 %
X. Stůl na ozařování
45 | Pevná výška stolu (zadaná na základě rozměru vodního fantomu)
46 | Nosnost minimálně 200 kg
47 | rozměry stolu: 150-180 cm délka, 60-80 cm šířka, výška nutně 85 cm (délka x šířka x výška)
48 | Nesmyvatelné vyznačení geometrie stolu (střed a kolmé středové osy) pro zajištění správného nastavení symetrie ozařování
XI. Bezpečnostní prvky
49 | Nouzová tlačítka STOP v ozařovně i v ovladovně
50 | Automatické zajetí zdroje do stínění při otevření dveří do ozařovny
XII. Certifikace
51 | ISO 9001 a ISO 13485 (zde dodavatel prohlašuje splnění podmínky, která musí být i písemně doložena)
XIII. Ostatní
52 | Zajištění dopravy ozařovače a typově schváleného transportního kontejneru pro přepravu URZ a ochuzeného uranu (bude-li součástí stínění), dle platných právních předpisů na místo plnění
53 | Zajištění autojeřábu (s delším ramenem pro manipulaci na přístupové cestě)
54 | Zajištění záboru pro autojeřáb v areálu nemocnice Bulovka
55 | Kompletní montáž zařízení a jeho příslušenství
56 | Zajištění přejímací zkoušky pro ozařovač
57 | Zaškolení odborného personálu/obsluhy
58 | Předání certifikátu o URZ, dokumentace k jadernému materiálu (bude-li součástí stínění) a dokumentace k ozařovači a příslušenství
59 | Dokumentace k celému ozařovači v českém nebo anglickém jazyce
60 | Záruční lhůta min. 12 měsíců
61 | Požadujeme možnost zajištění pozáručního servisu po dobu doporučenou k používání zařízení (doba stanovená SÚJB). Zde dodavatel pouze prohlašuje splnění dané podmínky bez nutnosti dokládat detaily servisu. Cena za pozáruční servis není součástí nabídkové ceny v rámci předmětné veřejné zakázky a bude sjednána až před koncem záruční lhůty.*
Uchazeč uvede nabízené řešení, tj. výrobce, přesný typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, nebo odkaz na web, apod.)
Nabídková cena za zboží, tj. včetně nutného příslušenství (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena za dopravu, kompletní montáž, zprovoznění, zkoušky a další vedlejší náklady s tímto spojené (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena za zaškolení obsluhy v místě plnění (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena celkem, zboží včetně veškerého příslušenství, dopravy, montáž, zprovoznění, zkoušky, zaškolení obsluhy, atd. (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabídková cena celkem, zboží včetně veškerého příslušenství, dopravy, montáž, zprovoznění, zkoušky, zaškolení obsluhy, atd. (v Kč s DPH) |  | 0
Pozn.: *Dodavatel může v rámci nabídky předložit informaci o podmínkách jím nabízeného pozáručního servisu včetně ceníku (jako samostatné přílohy), tyto podklady nebudou posuzovány v rámci veřejné zakázky, ale budou sloužit pro informaci zástupcům zadavatele do budoucna.
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele