Příloha č. 1 – Technická specifikace

VZ: „Dělič vysokého napětí pro fotonásobič (FAIR) – II.“

Rozsah a popis dodávky:

- Návrh desky plošného spoje (DPS) kruhového tvaru pro dělič vysokého napětí (pro fotonásobič Hamamatsu R6091 viz obr. 2 níže) dle závazného elektrického schématu zapojení (viz obr. 1 níže).

  - Při návrhu DPS musí být zohledněno vysoké pracovní napětí až -2.5 kV a rozdíl potenciálu mezi jednotlivými prvky děliče dosahující až 2.5 kV (prevence zkratu, výboje).

- Návrh DPS bude řádně zdokumentován, předán ve vhodném elektronickém formátu (formát umožňující úpravy a může sloužit jako předloha pro výrobu DPS) a stane se následně majetkem zadavatele.

- Výroba DPS v počtu 340 ks a jejich osazení součástkami.

- 340 ks bude dodáno včetně osazení signálním a vysokonapěťovým kabelem a u 200 ks bude ještě navíc pájení patice.

- Pájení:

  - signálního kabelu (340 ks dodá Zadavatel, parametry kabelu viz obr. 3)

  - vysokonapěťového kabelu (340 ks dodá Zadavatel, parametry kabelu viz obr. 4)

  - patice pro fotonásobič, typ patice: Hamamatsu E678-21C (200 ks patic dodá Zadavatel, parametry patice viz obr. 2 / zbývající počet 140 ks nebude dodáno ani pájeno).

- Kabely budou dodány zadavatelem s osazeným jedním koncem. V případě signálního kabelu se jedná o MMCX konektor a v případě vysokonapěťového kabelu se jedná o pin pro 52-pin RADIALL HV konektor a uzemňovací svorku. Druhý konec kabelů bude ve formě čistého střihu, tento konec je určen k připojení na dělič.

- Otestování funkčnosti každého kusu při maximálním provozním napětí (odběr proudu, absence

výbojů a zkratů).

- Otestování testem stability u náhodného vzorku odpovídajícímu 10 % z celkového počtu dodávky (24h měření stability proudu, absence výbojů a zkratů).

- Předání protokolů z testování s výsledky (testování funkčnosti každého kusu a testu stability).

Rozměry děliče a mechanické parametry:

| Průměr | maximálně 51 mm |
| --- | --- |
| Výška bez patice a kabelů | do 20 mm |
| Připojení kabelů | kabely připojené v maximální vzdálenosti 18 mm od středu děliče z opačné strany DPS než je uchycena patice pro fotonásobič |
| Pin patice | pin patice je v podobě plochého oka s šířkou cca 3 mm |

Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů/týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo a předání materiálu.

Poznámka: ostatní rozměry a grafické znázornění je možné nalézt na internetových stránkách výrobce (www.hamamatsu.com)

___________________________________________

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Schéma zapojení děliče vysokého napětí – obr. 1:

Schéma fotonásobiče Hamamatsu R6091 – obr. 2:

Parametry signálního kabelu dodávaného Zadavatelem – obr. 3:

Coax Cable - Construction

| Item | Material | Diameter (Inch / mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inner conductor | Silver plated copper clad steel | 7 / 0.004 ±0.001 | 7 / 0.1 ±0.02 |
| Dielectric | PTFE | 0.033 ±0.002 | 0.84 ±0.05 |
| Shield | 95% Silver plated copper braid | 0.051 ±0.003 | 1.3 ±0.08 |
| Jacket | FEP | 0.071 ±0.004 | 1.8 ±0.1 |

Electrical Characteristics

Capacitance (pF/m)	: 96.5

Impedance (Ω)	: 50 ±2

Velocity of propagation (%)	: 69.5

Conductor DCR (Ohm / km)	: 800.5

Outer shield DCR (Ohm / km)	: 47.9

Maximum operating frequency (MHz)	: 3,000

Maximum operating voltage (RMS)	: 1,000

Corona extinction voltage (Vrms)	: 1,000

Voltage withstand (Vrms)	: 2,000

Spark test (Vrms)	: 2,000

Operating temperature range (°C)	: -55 to 200

Attenuation (at 20°C)

| Frequency (MHz) | Maximum Attenuation (dB / 100 ft) | Maximum Attenuation (dB / 100 m) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 5.6 | 18.4 |
| 50 | 10.5 | 34.4 |
| 100 | 14 | 45.9 |
| 200 | 19 | 62.3 |
| 400 | 28 | 91.9 |
| 700 | 37 | 121.4 |
| 900 | 42.5 | 139.4 |
| 1,000 | 46 | 150.9 |
| 3,000 | 81 | 265.7 |

Part Number Table

| Description | Part Number |
| --- | --- |
| Cable, Coax, RG178,100 M | RG178 |

Parametry vysokonapěťového kabelu dodávaného Zadavatelem – obr. 4: