## Server
Příloha č. 1 Technická specifikace |  |  | příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce "CRREAT - Pixelové detektory záření" v rámci dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů 2018 -2022
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
detektory 4 ks
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
1 | tloušťka senzoru | menší než 400 μm
2 | Minimální počet buněk senzoru | 200x200 pixelů
3 | Rozměr čtvercového pixelu: | menší než 60 μm
4 | Citlivost na: | nabité částice (lehké, těžké), x-rays, gamma a
5 | citllivost detekce | Single photon counting
6 | Minimální detekovatelná energie | menší než 8 keV
7 | Energetické rozlišení | menší než 3 keV
8 | detekční účinnosti | 100% na nabité částice (protony, elektrony, ionty, miony); lepší než 50 % na rentgen v rozsahu (5 keV - 100 keV)
9 | Měřené parametry (volitelně jeden z následujících) | čítání událostí, čas a deponovaná energie (pro nabité částice stopping power, LET)
10 | Časové rozlišeni | min 30 frames/sec
11 | Zorné pole přístroje | alespoň 120 stupňů
12 | Provedení/architektura, operační mod | On-line display, vizualizace radiačního pole, kompaktní digitální radiační kamera
13 | Celkový příkon | menší než 10 W, pasivní chlazení, zapnutí a vypnutí přístroje řízeno elektronicky pomocí SW
14 | Maximální rozměry přístroje | 100 mm x 16 mm x 10 mm včetně vývodů pro kabely
15 | Hmotnost | menší než 80 g
16 | Datové rozhraní pro výstup měření | alespoň jedno z rozhraní RS232, USB, Ethernet
17 | Výstup a vstup synchronizačních signálů | pro časovou synchronizaci s dalšími přístroji
18 | Přesnost časové synchronizace | musí odpovídat časovému rozlišení zařízení (modu whole frame readout).
19 | Provozní teplotní rozsah | -20 až +60 °C
20 | Provozní rozsah vlhkosti vzduchu | 10 až 90 %
21 | Provozní rozsah atmosférického tlaku | 50-110 kPa
22 | Elektromagnetická odolnost | minimálně splňující normy ČSN EN 61000-4-3:2006, ČSN EN 61000-4-4:2013; ČSN EN 61000-4-6:2009, ČSN EN 61000-4-9:1996
23 | Velikost pixelu | Maximální přípustná hodnota 60 µm
| Příčný rozměr detektoru | Maximální vnitřní průměr válce 25 mm
24 | software | umožňuje základní zobrazení a zpracování naměřených hodnot a ukládání měření do souboru v operačních systémech Linux a Windows.
| příslušenství | podrobný manuál, protokol o kalibraci zařízení, úplný technický popis datového rozhraní a souborů obsahujících konfigurace a kalibrační měření
| Maximální nepřekročitelná cena | 300 000 Kč bez DPH | nabídková cena bez DPH: | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis