Příloha č. 1 -

Technické podmínky

Zakázka malého rozsahu

Oscilační systém radiálního kolimátoru pro neutronový difraktometr určený ke skenování deformací

Technická specifikace Oscilačního systému radiálního kolimátoru pro neutronový difraktometr určený ke skenování deformací

Použití předmětu zakázky

Předmětem zakázky je návrh a výroba Oscilačního systému pro radiální kolimátor určený ke skenování deformací. Oscilační systém je nezbytný pro provozování radiálního kolimátoru. Oscilační systém bude zahrnovat krokový motor s encoderem kompatibilním s kontrolérem krokovacích motorů Nanotec SMCI 33-2 nebo SMCI 47-S-2, viz:

https://en.nanotec.com/products/1037-smci33-2/

https://en.nanotec.com/products/1045-smci47-s-2/

Jedná se o kusově vyráběné vysoce specializované zařízení. Součástí dodávky je i zpracování konstrukčního návrhu oscilačního systému, tudíž výkresová dokumentace bude teprve dodavatelem vytvořena a nelze se na ni v této technické specifikaci odkazovat. Návrh oscilačního systému bude zahrnovat připojení k níže popsanému radiálnímu kolimátoru kvůli umožnění jednoduché instalace a provozu oscilačního kolimačního systému.

Popis radiálního kolimátoru, ke kterému bude oscilační systém připojen

- Horizontálně a vertikálně konvergentní kolimátor, fólie navrženy pouze pro horizontální rozlišení.

- Šířka vzorkovaného objemu v ohnisku: FWHM = 2mm při vlnové délce neutronů větší než 0,1 nm.

- Úhlový rozsah celého kolimátoru:

- Horizontální:	14,456 stupně

- Vertikální:	12,27 stupně

- Ohnisková vzdálenost L1 (mezera mezi osou vzorku a vstupní stěnou kolimátoru):

L1 = 170 mm

- Úhel mezi středy fólií: 0,466 stupně

- Počet kanálů: 31, Počet fólií: 30

- Střední délka fólie: 350mm

- Pološířka (FWHM): 2.00mm x 0,669 stupně

- Celková vzdálenost vzorek-detektor: 1,000 mm.

Nákres radiálního kolimátoru, ke kterému bude oscilační systém připojen, je přiložen (viz obrázek. č. 1).

V případě, že Technické podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení obdobně dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Požadované technické specifikace oscilačního systému

1. Oscilační osa oscilačního systému musí být vyrovnána s ohniskem kolimátoru.

2. Oscilační systém musí zajišťovat rozmazání průmětu kolimačních štěrbin v detekovaném signálu.

3. Oscilace musí probíhat přes rozsah nejméně 3 štěrbin kolimátoru.

4. Vzdálenost mezi ramenem nesoucím systém detektoru a centrální horizontální osou detektoru je 225mm. Kolimátor bude umístěn nad tímto ramenem. Proto se kolimátor a oscilační systém musí vejít do tohoto prostoru.

5. Oscilační systém bude zahrnovat krokový motor s encoderem kompatibilním s kontrolerem krokovacích motorů Nanotec SMCI 33-2 nebo SMCI47-S-2.