Systém preparativního GC

Specifikace: „Systému preparativního GC s příslušenstvím“

Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu a pro požadované využití (aplikace dané a požadované uživatelem). Preparativní plynový chromatograf s autosamplerem pro separaci a purifikaci jednotlivých složek ve spojení s FID (plamenově ionizačním) detektorem a hmotnostním spektrometrem TOF (Time of Flight)

Minimální parametry přístroje:

Zařízení bude využíváno pro minimálně níže uvedené výkony a aplikace:

- separace a purifikace analytů ze vzorku ve vysoké čistotě za účelem dalšího zpracování separovaných analytů pomocí radiouhlíkového datování

- screening neznámých analytů ve vzorku a možnost vyhledávání a identifikace neznámých analytů na základě spektrální knihovny a retenčních charakteristik

  - aplikace především na identifikaci nízkomolekulárních lipofilních látek – mastné kyseliny, alkany, terpeny, steroly; identifikaci plastifikátorů a jiných kontaminantů ve vzorku

- aplikace v oborech: životní prostředí, archeologie, forenzní vědy aj.

Požadované vlastnosti a funkce:

- plynový chromatograf musí být osazen minimálně dvěma nezávislými inlety – split/splitless a druhý PTV či jeho ekvivalent pro nástřik velkého objemu vzorku s programovatelným odparem a odfukem rozpouštědla. Tento inlet bude chlazen pomocí kapalného dusíku.

- používání kapilárních kolon pro separaci a detekci analytů.

- přesnost nastavení teploty pece lepší než 0,2⁰C

- kompatibilita s preparativní částí přístroje, detektory FID a MS-TOF a autosamplerem

- detektory: plynový chromatograf bude osazen jedním FID detektorem a MS-TOF detektorem.

  - FID (plamenově ionizační) detektor pro detekci retenčního času a množství přítomného analytu.

  - MS-TOF detektor pro stanovení retenčního času, množství přítomného analytu, měření hmotnostního spektra a identifikace analytů na základě MS spekter. MS detektor splňuje minimálně následující parametry:

  - analyzátor iontů na bázi detekce času průletu iontů (TOF – Time of Flight)

  - hmotnostní spektrometr je možné použít i pro GCxGC MS analýzy, toto však může vyžadovat pořízení licence pro GCxGC a fyzické úpravy GC systému, nikoliv MS.

  - robustní iontový zdroj umožňující provoz bez nutnosti čištění i po delší době provozu bez ztráty citlivosti

  - iontový zdroj se 2 filamenty které se dají v řídícím SW přepínat s automatickým přepnutím při poruše (přepálení) jednoho z vláken.

  - minimální hmotnostní rozsah alespoň 10-1300 Da

  - akviziční rychlost alespoň 1-50 spekter za vteřinu v plném hmotnostní rozsahu.

  - generování TOF tranzientů je možno nastavit v rozsahu 5-35 kHz

  - sběr dat převyšující počet 33 000 nativních spekter za vteřinu

  - citlivost přístroje lepší než 100 fg OFN v nástřiku na chromatografickou kolonu

  - automatické ladění systému bez zásahu operátora

  - jeden SW pro nastavení přístroje, měření dat a vyhodnocení výsledků

  - vakuový systém dovoluje průtok nosného plynu do 4 ml He

Další požadavky uživatele:

- jednoduchá a jednoznačná obsluha a údržba – garance bezproblémového a bezpečného provozu:

- GC systém bude ovládán prostřednictvím chromatografického softwaru, který bude nainstalován na dodaný počítač.

- součástí dodávky je i kompletní zaškolení personálu nejen na manuální práci s GC systémem, ale i na ovládání chromatografického softwaru pro minimalizaci rizika chyby obsluhy.

- garance rychlosti servisního zásahu do 48 h

- dodavatel po instalaci demonstruje funkčnost celého systému a na směsi methylesterů C16 a C18 (Supelco, analytické standardy, sériové číslo 76159 a 85769 nebo jejich ekvivalent) ukáže separaci těchto dvou látek na preparativním GC. Rovněž předvede detekci na FID a MS detektoru. Jde o modelovou směs látek, se kterými bude později přístroj pracovat. Směs bude dodána zadavatelem.

- délka záruční doby dodaného plynového chromatografu je 24 měsíců

- dodací lhůta GC systému je maximálně 16 týdnů

Pro výše uvedený nabízený systém požadováno:

Příslušenství a doplňky, požadavky uživatele:

- Sběrač frakcí – preparativní část přístroje

  - Sběrač frakcí bude spojen s plynovým chromatografem pomocí vyhřívané spojky tzv. transferline

  - Součást dodávky by měla být i nízkotlaká nádoba na kapalný dusík o obsahu alespoň 150L včetně technologie na připojení k jednotlivým součástem přístroje. Z nádoby by mělo být rovněž možné čerpat kapalný dusík pro použití v laboratoři.

  - Další požadované vlastnosti sběrače frakcí:

    - Jednotlivé frakce či čisté látky jsou po rozdělení v plynovém chromatografu zachytávány ve vymyvatelných skleněných nástavcích pomocí vymražování kapalným dusíkem.

    - Kapalný dusík použitý na vymražování je automaticky řízen nastavením z programu, rovněž je připojen i k ochlazování PTV injektoru.

    - Volitelná velikost skleněných nástavců o objemu alespoň 1 až 100 µL

    - Možnost programování (nastavování) sběru jednotlivých frakcí z plynového chromatografu na základě retenčních časů s automatickým přepínáním do jednotlivých nástavců pro sběr

    - Separace minimálně třech různých frakcí z jediného nástřiku do GC

    - Rychlost přepnutí průtoku mezi frakcemi je menší než 0,05 minuty

    - Paralelní stanovení na detektoru – možnost kontroly funkčnosti separace

- Autosampler – automatický podavač vzorků. XYZ automatický podavač vzorků, kompatibilní s oběma inlety.

  - Počet pozic autosampleru více než 160. Možnost dávkování z vialek o velikosti 1-20 mL. Objem nástřiku 0,15 až 1000 µL

  - Rychlost nástřiku minimálně v rozmezí 0,1 až 400 µL/sekundu v závislosti na použité stříkačce

  - Kompatibilní s oběma inlety

- Základní materiál na spuštění provozu

  - Kolony do GC a sběrače frakcí

  - Skleněné sběrače frakcí pro začátek provozu

  - Ventily a rozvody pro plyny a kapalný dusík včetně nízkotlaké nádoby na kapalný dusík.

- Software

  - Plná kompatibilita a řízení všech součástí nabízeného systému, tedy autosampleru, GC, sběrače frakcí a hmotnostního spektrometru.

  - Plné SW licence v počtu alespoň 2 kusy na řídící a vyhodnocovací SW součástí dodávky včetně knihovny spekter NIST 2013 či vyšší verze

- Hardware

  - Osobní počítač kompatibilní s operačním systémem Windows 8 a výše včetně operačního systému:

    - Procesor se 4 jádry a 64bitovou architekturou

    - RAM minimum 8 GB, DDR3

    - HDD minimálně 1TB

    - Síťová karta pro Ethernet

  - Monitor 22 palců či více

  - Klávesnice a myš součást dodávky

V případě, že Technické podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení obdobně dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.

Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] týdnů od účinnosti Kupní smlouvy.

V … dne ….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele