Stacionární detektor neutronů (SDN) s příslušenstvím

Použití předmětu zakázky:

Stacionární detektor neutronů (SDN) je určený pro měření ionizujícího záření generovaného v bouřkových oblacích a bleskových výbojích se zaměřením na neutronovou a fotonovou složku. SDN by měl být umístěn na vysokohorské observatoři.

Požadované technické specifikace:

SDN je tvořen sadou dvou scintilátorů citlivých zejména na neutronové záření, tj. scintilátory s vysokým účinným průřezem interakce interakce neutronu a materiálem scintilátoru. Oba scintilátory jsou obohaceny o složku boru, pomocí které lze detekovat tepelné neutrony (charakteristická interakce pomalých neutronů s borem) a zároveň oba scintilátory podporují tvarovou diskriminaci pulzů (pulse shape discrimination PSD), což je metoda pro diskriminaci pulzů generovaných ionizujícím zářením s různým lineárním přenosem energie. Takovéto scintilátory jsou schopné rozlišit od sebe fotonovou složku záření od pomalých a rychlých neutronů pomocí parametru vypočteného PSD metodou. Scintilátory mají dvě různé velikosti z důvodu různých citlivostí.

Scintilační světelné fotony jsou převedeny na elektrické pulzy pomocí fotonásobičů a zaznamenávány pomocí digitizéru na disk počítače a odtud jsou zpracovaná data poslána přes internet do datového úložiště. Z důvodu silných elektromagnetických polí na observatořích během bouří je SDN vybaven jedním zaslepeným fotonásobičem, který je použitý pro kontrolu imunity celého detekčního systému vůči silným elektromagnetickým polím.

Digitizátor pulzů je vybaven elektronikou, která umožňuje nastavení a procesování pulzů za účelem správného a optimálního záznamu časové značky, deponované energie a PSD parametru detekovaných pulzů. Digitizátor musí mít dostatečné parametry pro digitalizaci rychlých pulzů generovaných fotonásobičem s připojeným scintilátorem. Digitizátor musí podporovat synchronizaci času pomocí GPS. Data jsou odesílána do počítače, přes který je také možné nastavovat parametry digitizátoru.

Minimální parametry přístroje:

Zařízení bude využíváno pro minimálně níže uvedené výkony a aplikace:

- Kontinuální měření kosmického záření

- Měření ionizujícího záření generovaného v bouřích

- Měření ionizujícího záření generovaného v bleskových výbojích

- Diskriminace jednotlivých složek ionizujícího záření – zejména rychlých, pomalých neutronů a fotonového záření

Požadované vlastnosti a funkce:

- Zaznamenávání událostí detekčních událostí – časová značka, deponovaná energie, diskriminační parametr

- Ukládání dat do .csv formátu

- Časové rozlišení značení detekce pulzů <1 ns

- Rozsah měření deponované energie od 50 keV až do 10 MeV

- Rozlišení deponované energie <2,5 keV

- Diskriminační parametr detekované události vypočtený pomocí tzv. charge comparison method (CCM), která využívá dvou branového integrování náboje pulzu

- Možnost optimalizace metody CCM

- Ovládání digitizéru pomocí grafického rozhraní či software development kit

- Nastavitelný práh registrace částice - software trigger, počet vzorků před a po triggeru

- Pile-up management, input smoothing, baseline substraction, automatický výpočet baseline, trigger hysteresis

- Možnost triggerovat každý kanál zvlášť

Bližší vymezení dodávaného přístroje a specifikace jednotlivých částí SDN:

Zařízení se skládá

| ► Digitizér pulzů z fotonásobičů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky |  |  | Nabízené parametry | Splnění ANO / NE |
| 1 | Počet | 1 |  | …… |
| 2 | počet kanálů | ≥ 8 | …… | …… |
| 3 | vzorkovací frekvence ADC | ≥ 500 MHz | …… | …… |
| 4 | rozlišení | ≥ 14 bitů | …… | …… |
| 5 | šířka pásma | ≥ 250 MHz | …… | …… |
| 6 | vstupní impedance | 50 ohmů | …… | …… |
| 7 | paměť | ≥ 640 000 vzorků na kanál | …… | …… |
| 8 | časového značení pulzů s rozlišením | ≤ 16 ns | …… | …… |
| 9 | možnost integrace GPS signálu pro přesné časové značení s rozlišením | ≤ 1 ns | …… | …… |
| 10 | nastavitelný DC offset signálu | ano |  | …… |
| 11 | rozsah analogových vstupů | ≤ 2 Vpp nebo ≤ 0,5 Vpp | …… | …… |
| 12 | softwarově nastavitelné přepínání analogových rozsahů | ano |  | …… |
| 13 | komunikační rozhraní – v souladu s USB2.0 a rychlostí datového přenosu | ≥ 30 MB/s | …… | …… |
| 14 | možnost změny firmwaru – kompatibilní s firmware popsaným níže | ano |  | …… |
| 15 | vstupní analogové konektory MCX | ano | …… | …… |
| 16 | napájení 12 V DC pomocí standardních adaptérů do elektrické sítě, tj. 3 fáze, 100-240 V, 50-60 Hz | ano | …… | …… |
| 17 | kompaktní zařízení umístěné v jedné krabici | ano |  | …… |
| 18 | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |

| ► Firmware pro digitizér pulzů z fotonásobičů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky |  |  | Nabízené parametry | Splnění ANO / NE |
| 1 | firmware musí být kompatibilní s digitizérem popsaným výše | ano |  | …… |
| 2 | nezávislé kanály – triggerování a ukládání pulzů na každém kanálu nezávisle | ano |  | …… |
| 3 | ukládání tvaru pulzů – ukládání celých pulzů s nastavitelným počtem ADC vzorků | ano |  | …… |
| 4 | ukládání zpracovaných dat – časová značka, deponovaná energie, PSD parametr | ano |  | …… |
| 5 | časové značení pulzů – možnost integrace GPS signálu pro přesné označení s přesností | ≤ 1 ns | …… | …… |
| 6 | tvarová diskriminace pulzů (pulse shape discrimination) pomocí metody dvojitého branování (double gated integration method) | ano |  | …… |
| 7 | pile-up management | ano |  | …… |
| 8 | filtrování vstupního signálu (input smoothing) | ano |  | …… |
| 9 | odečítání pozadí (baseline subtraction) | ano |  | …… |
| 10 | automatický výpočet pozadí signálu (baseline) | ano |  | …… |
| 11 | trigger hysteresis | ano |  | …… |
| 12 | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |

| ►Organické scintilátory obohacené borem s fotonásobiči a housingem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. fotonásobič s organickým scintilátorem a housingem |  |  |  |  |
| Požadavky |  |  | Nabízené parametry | Splnění ANO / NE |
| Fotonásobič |  |  |  |  |
| 1 | 5ti palcový fotonásobič | ano |  | …… |
| 2 | fotokatoda – bialkali | ano |  | …… |
| 3 | aktivní průměr | ≥ 115 mm | …… | …… |
| 4 | kvantová účinnost v maximu | ≥ 27 % | …… | …… |
| 5 | kvantová účinnost ≥ 20 % v rozmezí vlnových délek od 350–450 nm | ano |  | …… |
| 6 | obsahuje odporový dělič pro zajištění správných napětí na dynodách | ano |  | …… |
| 7 | SHV konektor na vysoké napětí | ano |  | …… |
| 8 | BNC konektor na výstupní signál | ano |  | …… |
| 9 | Temné impulzy | ≤ 1600 za sekundu | …… | …… |
| Organický scintilátor |  |  |  |  |
| 1 | hmotnostní zastoupení boru | ≥ 2,5 % | …… | …… |
| 2 | poměr mezi počtem vodíkových a uhlíkových jader | ≥ 1,2 | …… | …… |
| 3 | hustota scintilátoru v rozmezí mezi | 0,94 – 1,0 g/cm3 | …… | …… |
| 4 | světelný výtěžek | ≥ 11000 fotonů na MeVee | …… | …… |
| 5 | délka pulzů | ≤ 1000 ns | …… | …… |
| 6 | Podpora tvarové diskriminace pulzů (pulse shape discrimination) s PSD vlastnostmi: figure of merit na 252Cf | ≥ 1,2 při thresholdu 250 keVee | …… | …… |
| 7 | bod vzplanutí | ≥ 140 °C | …… | …… |
| 8 | nesmí náležet žádné z tříd kategorie Dangerous goods | ano |  | …… |
| 9 | energie charakteristického peaku od interakce boru s pomalým neutronem musí být | ≥ 90 keVee | …… | …… |
| 10 | Světelný zeslabovací koeficient (light attenuation coefficient) | > 1 m | …… | …… |
| 11 | emisní spektrum scintilátoru musí být takové, aby do rozsahu od 350-450 nm spadalo 80 % všech scintilačních fotonů | ano |  | …… |
| 12 | maximum emisního spektra od 410-430 nm | ano | …… | …… |
| 13 | velikost: válcový tvar o průměru podstavy 5 palců a výšce 5 palců | ano |  | …… |
| Housing organického scintilátoru a jeho fotonásobiče |  |  |  |  |
| 1 | magnetické stínění fotonásobiče | ano |  | …… |
| 2 | hliníkový housing organického scintilátoru | ano |  | …… |
| 3 | optický spoj mezi scintilátorem a okénkem fotonásobiče | ano |  | …… |
| 4 | expanzní místo pro scintilátor | ano |  | …… |
| 5 | dostatečná velikost na zakrytí 1. organického scintilátoru a jeho fotonásobiče | ano |  | …… |
| Záruka na zboží |  |  |  |  |
|  | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |

| 2. fotonásobič s organickým scintilátorem a housingem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky |  |  | Nabízené parametry | Splnění ANO / NE |
| Fotonásobič |  |  |  |  |
| 1 | 2 palcový fotonásobič | ano |  | …… |
| 2 | fotokatoda – bialkali | ano |  | …… |
| 3 | aktivní průměr | ≥ 46 mm | …… | …… |
| 4 | kvantová účinnost v maximu | ≥ 27 % | …… | …… |
| 5 | kvantová účinnost ≥ 20 % v rozmezí vlnových délek od 350–450 nm | ano | …… | …… |
| 6 | obsahuje odporový dělič pro zajištění správných napětí na dynodách | ano |  | …… |
| 7 | SHV konektor na vysoké napětí | ano |  | …… |
| 8 | BNC konektor na výstupní signál | ano |  | …… |
| 9 | temné impulzy | ≤ 300 za sekundu | …… | …… |
| Organický scintilátor |  |  |  |  |
| 1 | hmotnostní zastoupení boru | ≥ 2,5 % | …… | …… |
| 2 | poměr mezi počtem vodíkových a uhlíkových jader | ≥ 1,2 | …… | …… |
| 3 | hustota scintilátoru v rozmezí mezi | 0,94 – 1,0 g/cm3 | …… | …… |
| 4 | světelný výtěžek | ≥ 11000 fotonů na MeVee | …… | …… |
| 5 | délka pulzů | ≤ 1000 ns | …… | …… |
| 6 | Podpora tvarové diskriminace pulzů (pulse shape discrimination) s PSD vlastnostmi: figure of merit na 252Cf | ≥ 1,2 při thresholdu 250 keVee | …… | …… |
| 7 | bod vzplanutí | ≥ 140 °C | …… | …… |
| 8 | nesmí náležet žádné z tříd kategorie Dangerous goods | ano |  | …… |
| 9 | energie charakteristického peaku od interakce boru s pomalým neutronem musí být | ≥ 90 keVee | …… | …… |
| 10 | Světelný zeslabovací koeficient (light attenuation coefficient) | > 1 m | …… | …… |
| 11 | emisní spektrum scintilátoru musí být takové, aby do rozsahu od 350-450 nm spadalo 80 % všech scintilačních fotonů | ano |  | …… |
| 12 | maximum emisního spektra od 410-430 nm | ano | …… | …… |
| 13 | velikost: válcový tvar o průměru podstavy 2 palců a výšce 2 palců | ano |  | …… |
| Housing organického scintilátoru a jeho fotonásobiče |  |  |  |  |
| 1 | magnetické stínění fotonásobiče | ano |  | …… |
| 2 | hliníkový housing organického scintilátoru | ano |  | …… |
| 3 | optický spoj mezi scintilátorem a okénkem fotonásobiče | ano |  | …… |
| 4 | expanzní místo pro scintilátor | ano |  | …… |
| 5 | dostatečná velikost na zakrytí 2. organického scintilátoru a 2. fotonásobiče | ano |  | …… |
| Záruka na zboží |  |  |  |  |
|  | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |

| 3. Dummy fotonásobič s housingem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky |  |  | Nabízené parametry | Splnění ANO / NE |
| Fotonásobič |  |  |  |  |
| 1 | 2 palcový fotonásobič | ano |  | …… |
| 2 | fotokatoda – bialkali | ano |  | …… |
| 3 | aktivní průměr | ≥ 46 mm | …… | …… |
| 4 | kvantová účinnost v maximu | ≥ 27 % | …… | …… |
| 5 | kvantová účinnost ≥ 20 % v rozmezí vlnových délek od 350–450 nm | ano |  | …… |
| 6 | obsahuje odporový dělič pro zajištění správných napětí na dynodách | ano |  | …… |
| 7 | SHV konektor na vysoké napětí | ano |  | …… |
| 8 | BNC konektor na výstupní signál | ano |  | …… |
| 9 | Temné impulzy | ≤ 300 za sekundu | …… | …… |
| 10 | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |
| Housing Dummy fotonásobiče |  |  |  |  |
| 1 | magnetické stínění fotonásobiče | ano |  | …… |
| 2 | zaslepené okénko fotonásobiče | ano |  | …… |
| 3 | dostatečná velikost na zakrytí 3. dummy fotonásobiče | ano |  | …… |
| 4 | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |

| ► Vysokonapěťové zdroje pro fotonásobiče |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky |  |  | Nabízené parametry | Splnění ANO / NE |
| 1 | Počet kusu | 1 |  | …… |
| 2 | Počet identických vysokonapěťových zdrojů | ≥3 |  | …… |
| 3 | kladná polarita | ano |  | …… |
| 4 | výstupní napětí | 400-1000 V | …… | …… |
| 5 | regulace výstupního napětí alespoň | 30 až 100 % | …… | …… |
| 6 | softwarově nastavitelná regulace výstupního napětí | ano |  | …… |
| 7 | výstupní proud alespoň 10 mA | ano | …… | …… |
| 8 | zvlnění výstupního napětí | ≤ 1V špička-špička | …… | …… |
| 9 | stabilita napětí ≤ 0,1 % během hodiny nebo ≤ 0,1 % během 8 hodin (po zahřátí) | ano |  | …… |
| 10 | teplotní stabilita napětí | ≤ 0,01 %/°C | …… | …… |
| 11 | teplota okolí při provozu v rozmezí alespoň -20 až 60 °C | ano |  | …… |
| 12 | dálkové řízení napětí a monitorování napětí | komunikační rozhraní: USB rozhraní, ≥ 10 bit rozlišení pro řízení napětí | …… | …… |
| 13 | napájení 5 V USB port nebo externí pomocí standardních síťových adaptérů | ano |  | …… |
| 14 | chlazení vzduchem | ano |  | …… |
| 15 | pro každý zdroj jeden výstupní SHV konektor | ano |  | …… |
| 16 | společná krabice pro umístění všech tří vysokonapěťových zdrojů | ano |  | …… |
| 17 | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |

| ► Příslušenství pro stacionární detektor neutronů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis příslušenství |  | Délka kabelů | Počet kusů | Splnění ANO / NE |
| 1 | SHV/SHV kabely pro připojení vysokého napětí ze zdroje vysokého napětí na fotonásobiče | 1 m | 3 | …… |
| 2 | BNC/MCX kabely pro připojení signálu z fotonásobičů na digitizér | 1 m | 3 |  |
| 3 | ethernetový kabel pro připojení záznamového počítače k www | 10 m | 1 | …… |
| 4 | USB typ A/USB typ B kabel pro připojení digitizéru k záznamovému počítači | 1 m | 1 | …… |
| 5 | USB typ B micro/ USB typ B kabel pro připojení zdroje vysokého napětí se záznamovým počítačem | 2 m | 1 | …… |
| 6 | GPS modul připojitelný k digitizéru pro přesné časové značení | ano | 1 | …… |
| 7 | heavy duty kufr s dostatečným objemem pro uložení celého stacionárního neutronového detektoru včetně příslušenství | ano | 1 | …… |
| 8 | externí HDD disk s kapacitou alespoň 1 TB a rychlostí čtení a zápisu alespoň 100 MB/s | ano | 1 | …… |
| 9 | délka záruky | ano / ne | …… | (v měsících) |

| ► Záznamový počítač (1 kus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky |  | Nabízené parametry | Splnění ANO / NE |
| 1 | S operačním systémem Linux | …… | …… |
| 2 | Výkon procesoru (CPU mark) | ≥4000 | …… |
| 3 | 8 GB paměti DDR4 | …… | …… |
| 4 | Ethernetový port | …… | …… |
| 5 | 4x USB 3.2 port | …… | …… |
| 6 | HMDI ports | …… | …… |
| 7 | WiFi | …… | …… |
| 8 | SSD disk s kapacitou alespoň 200 GB | …… | …… |
| 9 | délka záruky | …… | (v měsících) |

V případě, že Technické podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení obdobně dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Součástí nabídky a nabídkové ceny musí být všechny služby související se zprovozněním celkového řešení a předání zadavateli do rutinního provozu, zejména pak:

-  doprava do místa předání,

- uvedením zařízení do provozu spočívajícím v provedení testu funkčností. Tento úkon konkrétně představuje:

- Měření se dvěma přírodními radionuklidy s pevně definovanou energií emitovaného fotonového záření v rozsahu od 300 keV do 2 MeV, například 137Cs a 60Co:

  - Ověření energetických rozsahů – kalibrace pomocí metody kalibrace na Comptonovu hranu, rozsah od 50 keV do 10 MeV s energetickým rozlišením < 2,5 keV

- Měření na fotonovém/neutronovém zdroji, například 252Cf nebo AmBe, se stíněním (polyetylen, olovo) a bez stínění:

  - Ověření schopnosti tvarové diskriminace pulzů – diskriminace neutronového a fotonového záření – figure of merit ≥ 1,2 od energie 250 keVee

  - Ověření schopnosti detekovat interakci tepelných neutronů s borem – peak od interakce pomalých neutronů na boru s charakteristickou energií (≥ 80 keV) a s PSD parametrem odpovídajícímu částici s vysokým LET.

  - Ověření koncentrace boru z průměrné doby mezi zpomalením neutronu v detektoru a jeho záchytem na boru - ≥ 2,4 %

- Po ukončení testu bude vystaven doklad o jeho provedení včetně testovacího protokolu, jako přílohu k předávacímu protokolu lze použit přílohu – základní technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky

- poskytování záručního servisu.

Dodavatel prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele uvedeným v této příloze. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků zadavatele uvedených v této příloze a garantovaných hodnot uvedených v této příloze jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací). Montáž musí zajistit úplné propojení dodaných komponent s cílem zajistit zadanou funkčnost celé dodávky. Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.

Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele