Příloha ke Kupní smlouvě – Technické parametry a požadované vlastnosti předmětu plnění.

Předmětem zakázky je pořízení nového infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací (FTIR).

Využití: zkoumání reakcí v kapalné fázi, kvantitativní a kvalitativní analýza pevných, kapalných i plynných vzorků, je použitelný i pro analýzy komplikovaných organických směsí, analýzy fluoreskujících látek, zejména pro kontrolu čistoty organických látek izolovaných pro datování, odhalení přítomnosti rušivých látek (zejména huminové kyseliny v bílkovinách a polysacharidech), charakterizace organických látek v nových typech vzorků, distribuce organických látek ve vzorcích k radiouhlíkovému datování.

Zadavatel určuje technické parametry (požadované horní/dolní limity) pro předmět veřejné zakázky včetně podrobného popisu stavu poptávaného zboží s uvedením jeho vlastností a funkčních výkonností uvedených v této příloze. Dodavatel prostřednictvím vyplňovacího formuláře uvede jim konkrétně nabízené řešení (splnění) parametru a je povinen toto dodržet.

Do tabulky níže dodavatel uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tabulky tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje.

Do sloupce „Nabízené parametry“ dodavatel dále uvede nabízené jim parametry, které vycházejí z jeho nabízeného technického řešení s uvedením hodnot a případně dalších ukazatelů. Pokud jde o uvedení konkrétního nabízeného modelu, uvede dodavatel do kolonky „Nabízené parametry“ název modelu.

V případě, že Technické podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení obdobně dle § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.

Na závěr v tomto formuláři dodavatel vyplní čestné prohlášení o tom, že dodá zboží přesně dle jim nabízených technických parametrů a v nabídnutém termínu.

| Modulární FT-IR spektrometr pro rutinní i pokročilou kvantitativní analýzu materiálů v pevném kapalném i plynném skupenství. Spektrometr musí být dobudovatelný na spektrální rozsah 10–27000 cm-1 a rozšiřitelný o pokročilé měřící techniky: FT-IR mikroskop, FT-Ramanův mikroskop, TGA-IR interface, GC-IR interface, dvoukanálové techniky fotoelastické modulace a step-scan techniky, a konstrukce spektrometru umožňuje externí výstupy/vstupy IR záření jak na levé, tak i pravé straně přístroje pro možnost budoucího doplnění spektrometru, kolimovaný i fokusovaný svazek. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Název technického parametru včetně požadovaných vlastnosti a popisu funkčních výkonů | Splňuje ANO/NE | Nabízené parametry |
| A. | Požadované vlastnosti FT-IR spektrometru |  |  |
|  | Spektrometr je vybaven vzduchem chlazeným keramickým zdrojem IR záření a halogen-wolframovým zdrojem NIR záření. Přepínání mezi zdroji požadujeme softwarově řízené bez manuálního zásahu uživatele. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Minimální požadovaný spektrální rozsah spektrometru pro transmisní měření je 7800-350 cm-1 pro střední infračervenou oblast. Spektrální rozlišení minimálně 0.1 cm-1 | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Možnost osazení min. 3 pozicemi pro detektory, které jsou uživatelsky přepínatelné pomocí software. Minimálně osazení pyroelektrickým detektorem (materiál na bázi DTGS) pro měření v MIR oblasti. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Dělič paprsků pro požadovaný spektrální rozsah (střední infračervenou oblast). | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Pohyb zrcadla v interferometru FTIR spektrometru musí být realizován elektromechanickým způsobem s uživatelsky volitelnou rychlostí pohybu zrcadla a součástí optiky musí být motorizovaná irisová apertura řízená softwarem. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Rychlost měření při standardním nastavení spektrálního rozlišení 4 cm-1 1 scan za sekundu a minimálně 60 spekter za sekundu při spektrálním rozlišení 16 cm-1. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Referenční laser pro zjišťování pozice pohyblivého zrcadla interferometru s viditelnou laserovou stopou ve vzorkovém prostoru přímo na vzorku pro optimalizaci pozice vzorku na všech měřících nástavcích. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Vysoce reflexní optika s vysokým spektrálním rozlišením (min. 0.1 cm-1) umožňující vysoký poměr signálu k šumu (hodnota S/N „peak-to-peak“ při měření po dobu 1 min. alespoň 50000:1). | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Možnost profukování přístroje suchým inertním plynem nebo suchým vzduchem, včetně možnosti udržení vnitřní inertní atmosféry ve spektrometru při manipulaci se vzorkem. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
| B. | Příslušenství a vybavení FT-IR spektrometru |  |  |
|  | Ve vzorkovém prostoru spektrometru požadujeme transmisní nástavec se stojánkem pro standardní držáky vzorků a kyvety. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Držák pevných vzorků. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Diamantový ATR krystal s vlastním pyroelektrickým detektorem – při použití děliče paprsků musí umožňovat, aby vzorkový prostor ve spektrometru byl volný pro jiné příslušenství např. FT – Ramanův modul. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Možnost rozšíření o různé měřící nástavce různých výrobců (např. integrační koule s pozlaceným povrchem a vestavěným pozlaceným standardem zabraňujícím kontaminaci nebo ztrátě uživatelem, nástavec na měření spekulární reflexe apod.) | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Konstrukce spektrometru umožňuje rozšíření spektrálního rozsahu do blízké, vzdálené infračervené oblasti a viditelné oblasti a to tak, že změna spektrálního rozsahu probíhá bez manuálního zásahu obsluhy. Spektrometr umožňuje zabudování infračerveného polarizátoru do optické dráhy. Softwarové řízení polarizátoru, včetně nastavení jeho rotace. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Spektrometr musí mít možnost rozšíření o automatickou výměnu samostatně uchycených děličů paprsků v interferometru bez manuálního zásahu uživatele. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Možnost rozšíření o Ramanův spektrometr pro měření makro a mikro vzorků bez nutnosti používání dalších optických komponent jako např. optických vláken nebo externích paprsků. Spektrální rozsah Raman: minimálně 5000 cm-1 až 100 cm-1, postačují jen Stokesovy linie. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Vzorkový prostor spektrometru umožňuje automatickou rekognoskaci různých měřících nástavců a nastavení obvyklých parametrů měření pro každý nástavec. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Součástí nabízené sestavy je řídící stanice s příslušenstvím. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Komunikační rozhraní mezi přístrojem a PC musí být zcela automaticky konfigurovatelné řídícím operačním systémem PC bez nutnosti konfigurace IP adresy jak na straně řídícího PC, tak i spektrometru. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
| C. | Software. |  |  |
|  | Součástí dodávky je ovládací, diagnostický a validační software. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Software obsahuje diagnostický nástroj pro kontrolu systému, zdroje IR záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Validační software umožňující automatizovanou kontrolu funkčnosti zařízení. Uživatel má možnost provádět samostatně kontrolní měření na interním certifikovaném standardu. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Náhled na spektrum v reálném čase před měřením. |  |  |
|  | Software obsahuje spektrální matematiku, nástroje pro práci s knihovnami spekter, spektrální korekce (mimo jiné i pokročilou ATR korekci, kde je nezbytné minimálně nastavovat následující parametry: materiál krystalu, počet odrazů v ATR krystalu, úhel odrazu ATR krystalu a indexu lomu měřeného materiálu), program pro separaci překrývajících se pásů a interpretační program. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Musí umožňovat tvorbu, zakládání a prohledávání protokolů. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Součástí dodávky je program pro automatizaci měřících a vyhodnocovacích postupů a software pro kvalitativní i kvantitativní analýzu (včetně chemometrických metod). | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Součástí dodávky jsou spektrální databáze infračervených spekter organických a anorganických látek (minimálně 30000 spekter). | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Software musí mít nástroj pro multikomponentní vyhledávání v knihovnách s možností analýzy směsí v jednom kroku bez zásahu obsluhy (pro alespoň 4 složkové směsi), multikomponentní vyhledávání minoritních látek ve směsných vzorcích, umožňující předem ručně definovat majoritní složku tzv. contaminant search (pro alespoň 4 složky směsi včetně majoritní složky). Software umožňuje ověření shody naměřeného spektra vzhledem k jednomu či více standardům a umožňuje zvýšení citlivosti pro vysoce podobná spektra. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Dodávka obsahuje specializovaný program pro správu spektrálních souborů, tvorbu spektrálních knihoven a kontrolu procesní trasy s možností obnovení původního spektrálního záznamu. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Požadujeme možnost cloudového úložiště pro data získaná poptávanou měřicí technikou o velikosti minimálně 10 GB. Toto úložiště musí umožňovat sdílení, prohlížení a úpravu měřících dat, a to i z platforem jako jsou smartphony a tablety. Takto uložená data musí být zabezpečena proti jejich zneužití minimálně pomocí některého certifikovaného poskytovatele cloudových služeb. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
| D. | Podpora a zaškolení |  |  |
|  | Dodavatel musí zabezpečit zaškolení obsluhy po dodání přístroje na pracovišti v délce min. 5 dní. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Dodavatel zabezpečí zdarma zaškolení obsluhy v rámci kurzů měření a interpretace IR spekter. V prvním roce v délce min. 10 dnů pro 4 osoby, v následujících 5 letech v délce min. 3 dnů pro 1 osobu. | ANO ☐ / NE ☐ |  |
|  | Dodavatel zabezpečuje bezplatné e-mailové a telefonické konzultace týkající se technických a softwarových problémů a zajišťuje aplikační podporu při vyhodnocování změřených spekter. | ANO ☐ / NE ☐ |  |

Já (my) níže podepsaný (í) …… čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel …… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle jim nabízených technických parametrů a nabízených funkčních výkonnostech v termínu do ……  po podpisu Kupní smlouvy.

V ….. dne …….

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele