Příloha ke Kupní smlouvě -

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Veřejná zakázka „Dodávka oběhového termostatu s chlazením pro projekt CANAM 002 - 2018“ zadávaná v dynamickém nákupním systému „Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018 - 2022“

Technická specifikace oběhového termostatu s chlazením

Použití předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka oběhového termostatu s chlazením z nerezové oceli pro temperování vnějšího systému s výkonným čerpadlem a regulátorem pro zajištění stabilní teploty média s kontrolním systémem pro teplotu média, výšku hladiny, případný únik kapaliny. Oběhový termostat s chlazením musí mít připojení přes RS232C rozhraní.

Do tabulky níže dodavatel uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tabulky tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje.

Na závěr v tomto formuláři dodavatel vyplní čestné prohlášení o tom, že dodá zboží přesně dle jim nabízených technických podmínek.

Požadované technické specifikace oběhového termostatu s chlazením

| Požadavky | Hodnota | Splnění |
| --- | --- | --- |
| Objem náplně | 30 litrů | ANO ☐ / NE ☐ |
| Použitelné medium | líh | ANO ☐ / NE ☐ |
| Příkon | 2200W | ANO ☐ / NE ☐ |
| Teplotní rozsah | -25 / +150 °C | ANO ☐ / NE ☐ |
| Přesnost °C | +/-1°C | ANO ☐ / NE ☐ |
| Chladicí výkon při -10 °C | Min. 400 W | ANO ☐ / NE ☐ |
| Vzdálené ovládání |  | ANO ☐ / NE ☐ |
| Výkon čerpadla | 25 l/min | ANO ☐ / NE ☐ |
| Napětí | 230V (50/60 Hz) | ANO ☐ / NE ☐ |

Součástí nabídky a nabídkové ceny musí být všechny služby související se zprovozněním celkového řešení a předání zadavateli do rutinního provozu, zejména pak:

- doprava do místa instalace,

- záruka

Dodavatel prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele uvedeným v této příloze. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků zadavatele uvedených v této příloze a garantovaných hodnot uvedených v této příloze jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).

Já (my) níže podepsaný (í) …… čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel …… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele